«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 06 » февраля  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000017 «Приобретение переносного вибростенда» (Инвестиционная программа 2023 года, код проекта 55.01.0208).

Наименование закупки: поставка вибростенда переносного ВЗВ-1М2-3Н (далее – Вибростенд).

Начальная (предельная) стоимость поставки – сто тридцать девять тысяч двести семьдесят девять сомони, 32 дирам (139 279,32).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку вибростенда переносного ВЗВ-1М2-3Н

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – ООО «НПФ» ВИБРОН».

- Количество – 1 комплект.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Вибростенда должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Вибростенда при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Вибростенда на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Вибростенда на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 01.03.2023 г. по 31.05.2023 г.

- Требования к дополнительным услугам – Поверка Вибростенда.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком 24 месяца со дня изготовления Вибростенда. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Вибростенда в соответствии с техническим описанием производителя Вибростенда. При получении Вибростенда и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Вибростенда, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Вибростенд качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – В соответствии с пунктом 2.1.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | ВЗВ-1М2-3Н |
| --- | --- |
| Диапазоны рабочих частот, Гц | 0,5 – 200 |
| Допустимая нагрузка (максимальная масса поверяемого датчика), кг, не более | 0,2 |
| Диапазон воспроизведения и измерения размаха виброперемещения, мкм, при максимальной нагрузке на частоте: |  |
| - 0,5 Гц | 5 – 1200 |
| - 5 Гц | 5 – 1200 |
| - 10 Гц | 5 – 1200 |
| - 100 Гц | 5 – 400 |
| - 200 Гц | 5 – 200 |
| Комплектация: |  |
| Вибростенд | 1 шт. |
| Подставка поворотная | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Аккумулятор | 1 шт. |
| Шпилька крепежная М5х9 | 1 шт. |
| Планка, фиксирующая | 1 шт. |
| Отвертка | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Методика поверки | 1 шт. |
| Пластина для ДВП | 2 шт. |
| Образцы материалов для ДБВ | 1 компл. |
| Дополнительная комплектация: |  |
| Устройство юстировочное УЮ РВТБ.442269.003 | 1 компл. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый Вибростенд должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 22261 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»; ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – 220 В, 50 Гц, Евровилка.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций): Калибровка и поверка датчиков вибрационных процессов, градуировка аппаратуры виброконтроля в лабораторных и полевых условиях в единицах ускорения, скорости и перемещения – характеристик механических колебаний.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация в соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Вибростенд должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнической лаборатории – Абдурахмонов Мухаммаджон Набиджонович, тел: 900-09-63-21, E-mail – m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ | __________________ | М.Н. Абдурахмонов |
| --- | --- | --- |